臺北醫學大學

氣相層析儀/質譜偵測器使用  安全作業標準

學院         系所           實驗室

| 作業種類區分： | 偵測分析作業 |
| --- | --- |
| 單位作業名稱： | 物質偵測分析作業 |
| 作業方式： | 個人作業 |
| 使用處理材料： | 氦氣、氮氣、分析用樣品(個人) |
| 使用器具工具： | 手動：固相微萃取裝置；自動：自動進樣器、vial瓶 |
| 防護器具： | 護目鏡、實驗衣、隔熱手套 |
| 資格限制： | 了解GC/MS操作方法(詳閱架上之GC/MS操作手冊)，須完成訓練後始可自行操作。 |

| 工作步驟 | 工作方法 | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.工作前 | 1-1確認GC和MS是否開機 1-2開啟Turbo mass軟體 1-3檢查Mass有無漏氣 | 1-1未按照正確開機流程，導致儀器損壞 1-2發現氣體漏氣，使用板手將螺絲拴緊時，烘箱溫度過高而燙燒 | 1-1按照GC側邊黏貼之開機流程操作 1-2配戴隔熱手套並降低烘箱至適當溫度(GC手動操作面板) | 1-1故障或檢查異常時，應張貼上(停止使用)告示，以免他人誤用。並通知廠商。 1-2參酌SDS，洩漏物圍堵與吸附，人員受傷進行除汙後，緊急送醫。可參酌簡易毒化災應變方法。 1-3聯絡有經驗之學長姐或工程師(應詳述應變處理-例如燙傷處理..如何緊急停機) |
| 2.工作中 | 2-1樣品自動進樣時，確認樣品放入樣品盤之正確編號(1,2,3...) 2-2手動進樣時，將纖維緩慢地自進樣口伸出及收回 2-3依照操作手冊進行正確的定性定量方法 | 2-1樣品瓶未放入正確的編號位置，導致進樣裝置受損 2-2纖維斷在在進樣口內 2-3高額貴重儀器毀損 | 2-1每次進樣前核對「#vial」編號和樣品盤編號 2-2欲速則不達，用心進樣 2-3操作上遇到疑惑，請參考操作手冊或向有經驗者尋求協助，不要「假會」 | 2-1卸除進樣口，更換玻璃襯管 2-2聯絡學長姐或工程師(應詳述應變處理-如何緊急停機與清除更換) |
| 3.工作後 | 3-1分析偵測完成，儲存檔案並關閉Turbo mass軟體 3-2將機具(樣品取出)及清理週邊環境整潔並將器具歸位(固相微萃取裝置乾燥箱) 3-3視情況關閉電腦及GC和MS： 1~4天不用儀器，電腦可以關閉；GC和MS不用關閉 一周以上不用儀器，電腦可以關閉，GC和MS可以關閉 | 3-1忘記存檔，檔案流失，白努力 3-2儀器待機過久，易耗損 3-3未按照正確流程關閉儀器，導致貴重儀器受損(例：燈絲燒毀)或氣體外洩 | 3-1按照GC側邊黏貼之關機流程操作 | 3-1聯絡有經驗之學長姐或工程師(應詳述應變處理-例如損壞處置、氣體外洩處置等) |
| 圖解 | 學長(000)電話：09******** 工程師(賴00)電話：09******* |  |  |  |

實驗室負責人：                製表人：            發行日期: 2020 / 01/01